NEUNET (SiTCP-PSD)

の電気的仕様書

写真１　PSDが40本分の、NEUNETモジュール５台

２００７年８月７日　佐藤節夫

２００８年１月２４日改定

概要

He3ガス位置敏感型検出器（PSD）は中性子を検出できる検出器の中で、絶対的な信頼性がある。その読み出し回路に、KEKの中性子科学研究施設（KENS）で開発したPSD2Kシステムがある。しかし、データ転送の点で大規模実験には不向きである。そのため、KEKの素粒子原子核研究所（素核研）で開発されたシリコンTCP/IP（SiTCP）技術を導入し、PSD2Kシステムを高速インターネット化した。写真１にNEUNETモジュールの使用状況を示す。また、写真２にNEUNETモジュールの詳細を示す。

写真２　NEUNET-VME基板

P12s3

基板

メイン

FPGA

SiTCP

主な仕様

NEUNETモジュールの仕様をまとめる。

１－SiTCPからネットワークを通して中性子イベントデータが読み出せる。

２－１と独立にVMEからも中性子ヒストグラム測定が行うことができる。今までのPSD2Kシステムと同等に使用できる。

３－２のヒストグラム測定を、SiTCPからネットワークを通してでき、そのデータを随時読み出せる。排他的（同時読み出しができない制限）ではあるが、１のイベントデータ読み出しと並列に動作させることもできる。

４－各入力のPSD左右の波形を128ステップの長さで取ることができる。40MHz、20MHz、10MHz、5MHzのクロック周波数を選ぶことができる。ネットワークとVMEから、排他的であるが、同様に読み出せる。

５－ネットワーク側からUDP通信で、モジュール情報の読み出しができる。MACアドレスなどの重要な設定は、ROM設定プログラムで始めに１度だけ行う。その後は通常プログラムで、読み出しだけができる。

NEUNETモジュールの構成

図１にNEUNETモジュールの構成図を示す。モジュール上に64Mバイトのメモリを持っているので、32Mバイトずつ振り分け、イベントデータ用FIFOとヒストグラムデータの構成とした。ADC基板からのデータを両方に振り分け、独立に動作する。

図１　NEUNETモジュールの構成図

SiTCP側から制御できる範囲を広げた。デフォルトではSiTCP側からイベントデータを読み出すことのみができ、ヒストグラムデータはVME側からのみ読み書きできる。新機能としてUDPからの設定により、ヒストグラムデータも制御できる機能を追加した。ただし、ネットワークを通して同時に読み出すことが無理であるので、読み出すメモリを切り替える機能も追加した。

新機能の使用例として考えられるのは、始めにヒストグラム設定し、データが順調に蓄積されるのを確認後、データ表示をやめる。イベントデータを出力する機能に切り替え、イベント方式でデータを読み出す。イベントデータ測定終了後、ヒストグラムデータ出力に切り替え、それまでに蓄積されたデータを読み出す。

イベントデータとヒストグラムデータが独立に測定できるので、データの信頼性が高められる。

SiTCPのイベントデータ形式の詳細

TCP/IPアドレス＝192.168.0.16＋モジュール番号、ポート＝23

＜イベントデータ要求のための書き込み＞、PCからNEUNETへ

イベントデータ読み出し、L(23:0)は16ビット幅の読み出し最大データ数を指定

| 0xa3 |  |  |  | L(31:0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UDPのメモリ使用制御領域に書き込むのと同じ効果、AH：アドレス、D：データ

主に、ヒストグラムデータ読み出しのための、先頭アドレス設定用

| 0xa2 | AH(2:0) | D(15:8) | D(7:0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

＜イベントデータの読み出し＞、NEUNETからPCへ

後に続くイベントデータサイズ＋イベントデータ列、L(31:0)は16ビット幅の、後に続くイベントデータサイズを指定。

| L(31:0) | イベントデータ列（またはT0データ） |
| --- | --- |

イベントデータサイズをイベント数に変更する必要があるか？各イベントサイズが変わる可能性があるので、絶対値（short word）で示した。

＜各イベントデータの構成＞

中性子イベントデータ（８バイト）

T(23:0)=T0からのクロック数、P(2:0)=PSD番号、PL(11:0)=左側波高値、PR(11:0)=右側波高値

| 0x5a | T(23:0) | P(7:0) | PL(11:0) | PR(11:0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

T(23:0)=16,777,216より、25Hzとして、40msフレーム幅、2.4nsまでの時間幅が可能。P(2:0)= 8-PSD。P(7:3)＝モジュール番号。

現在、40MHzクロック（25ns）で動作させている。0xffffffで、TOF以外にも対応。

PL(11:0)=4096分割ADC。PR(11:0)=4096分割ADC。

T0データ（８バイト）

C(7:0)=クレート番号、M(7:0)=モジュール番号、K(39:0)=t0パルス番号。25Hzごとに１データが挿入される。

| 0x5b | C(7:0) | M(7:0) | K(39:0) |
| --- | --- | --- | --- |

C(7:0)= 256クレート。M(7:0)= 256モジュール。

K(39:0)=1,000,000,000,000として、25Hzであると、1,268年分が表現できる。

T0データは、KP-GATEモジュールから送られてくるデータのコピーである。KP-GATEモジュールから送られたデータを、フレームの最後に付ける。

UDPによる、モジュール情報(ROM)の読み書き－ヒストグラム設定データ

UDP/IPアドレス＝192.168.0.16＋モジュール番号、ポート＝0x1234

図２にUDPで設定できるメモリマップを示す。

図２　UDPで設定できるメモリマップ

アドレス

0x0

ヒストグラムROM用バッファ (64 byte)

0x40

モジュール情報ROM 用バッファ(64 byte)

0x80

モジュール現設定情報読み出し領域 (28 byte)

0x100

ROM読み出し、書き込み指令領域 (1 byte)

0x180

メモリ使用制御領域 (8 byte)

ステータスレジスタ (3 byte)　＃＃GATENET用

パルスIDカウンター (5 byte)　＃＃GATENET用

0x18b

0x190

0x188

装置時刻相対カウンター (7 byte)　＃＃GATENET用

SiTCP側のLLD,時間制限 (8 byte)

0x198

ヒストグラムROM用バッファ

ヒストグラム測定時の計算用係数をROMに読み書きするためのバッファメモリ。ROMに書き込まなくても、SiTCP側からのヒストグラム測定には、この値が使用される。

UDP Local_address: 0x0 ~ 0x3f (0 ~ 63)

使用できるROMのサイズ＝64バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Scale1 |  | Offset1 |  | Balance1 |  | LLD1 |  |
| 8 | Scale2 |  | Offset2 |  | Balance2 |  | LLD2 |  |
| 16 | Scale3 |  | Offset3 |  | Balance3 |  | LLD3 |  |
| 24 | Scale4 |  | Offset4 |  | Balance4 |  | LLD4 |  |
| 32 | Scale5 |  | Offset5 |  | Balance5 |  | LLD5 |  |
| 40 | Scale6 |  | Offset6 |  | Balance6 |  | LLD6 |  |
| 48 | Scale7 |  | Offset7 |  | Balance7 |  | LLD7 |  |
| 56 | Scale8 |  | Offset8 |  | Balance8 |  | LLD8 |  |

Scale1:１本目PSDの位置スケール。N/1024で、N=4095が最高値で、～4が設定可能。

Offset1:１本目PSDの位置オフセット。N=0～4095。

Balance1:１本目PSDの位置左右バランス。N/256。

LLD1:１本目PSDの左右合計の波高値の閾値。N=0～4095。

（以下、１～８本目のPSDに対応）

モジュール情報ROM用バッファ（通常変更不可）

モジュール情報をROMに読み書きするためのバッファメモリ。モジュール作製直後に書き込みできるプログラムでROM設定する。その後の通常プログラムではROMの読み出しだけ可能。

UDP Local_address: 0x40 ~ 0x7f (64 ~ 127)

使用できるROMのサイズ＝64バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | MAC_address(47:0) |  |  |  |  |  | KIF(15:0) |  |
| 72 | KIE(15:0) |  | ETO(15:0) |  | DTO(15:0) |  | MSL(15:0) |  |
| 80 | RTO(15:0) |  | Comment 0~5 |  |  |  |  |  |
| 88 | Comment 6~13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Comment 14~21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Comment 22~29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Comment 30~37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Comment 38~41 |  |  |  | Used_hour(31:0) |  |  |  |

MAC_address: MACアドレス

Comment: モジュールの型番、バージョン、ID番号を記載

Used_hour: モジュールを使い始めてからの使用累積時間（自動更新）

以下の項目は、現在変更できないようにした。（2008年1月）

KIF: Interval time to sent keep-alive-packets when a tx-buffer is not empty. [15:0] (msec)

//		: Default 0x3E8 (1 sec)

KIE: Interval time to sent keep-alive-packets when a tx-buffer is empty. [15:0] (msec)

//		: Default 0xEA60 (60 sec)

ETO: Time-out in establish phase (From recved SYN to receive the next ACK). [15:0] (msec)

//		: Default 0x1388 (5 sec)

DTO: Disconnect time-out when a connection is established. [15:0] (256 msec)

//		: Default 0x2BF2 (180 sec)

MSL: Min. interval time to allow to connect the next connection. [15:0] (msec)

//		: Default 0x1F4 (500 ms)

RTO: Re-transmission time-out[15:0] (msec)

//		: Default 0x1F4 (500 ms)

モジュール現設定情報読み出し領域（読み出しのみ）

モジュールで使用されている各種の設定値を読み出せる。

UDP Local_address: 0x80 ~ 0x9b (128 ~ 155)

有効領域＝32バイト

|  | +0 |  | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |  | +6 | +7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | MAC_address(47:0) |  |  |  |  |  |  |  | KIF(15:0) |  |
| 136 | KIE(15:0) |  |  | ETO(15:0) |  | DTO(15:0) |  |  | MSL(15:0) |  |
| 144 | RTO(15:0) |  |  | IP_address(31:0) |  |  |  |  | TCPP(15:0) |  |
| 152 |  | MSS(11:0) |  | UDPP(15:0) |  | FE(7:0) |  | EV(22:0) |  |  |

MAC_address: MACアドレス

KIF: Interval time to sent keep-alive-packets when a tx-buffer is not empty. [15:0] (msec)

//		: Default 0x3E8 (1 sec)

KIE: Interval time to sent keep-alive-packets when a tx-buffer is empty. [15:0] (msec)

//		: Default 0xEA60 (60 sec)

ETO: Time-out in establish phase (From recved SYN to receive the next ACK). [15:0] (msec)

//		: Default 0x1388 (5 sec)

DTO: Disconnect time-out when a connection is established. [15:0] (256 msec)

//		: Default 0x2BF2 (180 sec)

MSL: Min. interval time to allow to connect the next connection. [15:0] (msec)

//		: Default 0x1F4 (500 ms)

RTO: Re-transmission time-out[15:0] (msec)

//		: Default 0x1F4 (500 ms)

IP_address: IPアドレス

TCPP(15:0): TCPポート番号

MSS(11:0): MSS値

UDPP(15:0): UDPポート番号

FE(7:0): イベントFIFOのオーバーフロー回数

EV(22:0): イベントFIFOの保存データー数（16bit単位）

ROM読み出し、書き込み指令領域

UDP Local_address: 0x100、書き込みデータ：0x5B

0x0~0x3fの値をROMに書き込む。ROM設定プログラムのみ0x0~0x7fの値が書き込み。

ROM読み出し指令

UDP Local_address: 0x100、書き込みデータ：0x5A

ROMから0x0~7fの値を読み出す。

メモリ使用制御領域

UDP Local_address: 0x180 ~ 0x187 (384 ~ 391)

有効領域＝8バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | MR(15:0) |  | VC(15:0) |  | VD(15:0) |  | RR(15:0) |  |

MR: (7)= ヒストグラムメモリの使い方、0>>VME側で制御。1>> SiTCP側で制御。

(6)=1>> SiTCP制御の場合、メモリ自動クリア。

VC: VMEのアドレス4,5に相当するレジスタ。SiTCP側制御の時、置き換え。

VD: VMEのアドレス6,7に相当するレジスタ。SiTCP側制御の時、置き換え。

RR: SiTCP制御の場合、(7)=0>>イベントメモリ読み出し、(7)=1>>ヒストグラム読み出し。

図３にイベントメモリとヒストグラムメモリの書き込みと読み出しの関係図を示す。SiTCPとVME独立で使用の場合、SiTCPの両制御でヒストグラム読み出しの場合、SiTCPの両制御でイベント読み出しの場合で、それぞれの下に各ビットの設定とデータの流れを表している。

図３　イベントメモリとヒストグラムメモリの制御と読み出しの関係

SiTCPの両制御

ヒストグラム読み出し

SiTCPの両制御

イベント読み出し

SiTCPとVME独立

MR(7)=1

RR(7)=1

MR(7)=1

RR(7)=0

MR(7)=0

SiTCP

VME

32Mバイト

イベントFIFO

メモリ

32Mバイト

ヒストグラム

メモリ

SiTCP

VME

SiTCP

VME

データ読み出し

書き込み

ステータスレジスタ（GATENETモジュールにのみ有効）

UDP Local_address: 0x188 ~ 0x18a (392 ~ 394)

有効領域＝３バイト

|  | +0 | +1 | +2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x188 | ST(15:0) |  | C(7:0) |

ST: (7)=1>> time clock供給開始。0>> time clock供給停止。

(6)=1>>FIFOバッファクリア。

C(7:0)=クレート番号

パルスIDカウンター（GATENETモジュールにのみ有効）

UDP Local_address: 0x18b ~ 0x18f (395 ~ 399)

有効領域＝５バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x18b | K(39:0) |  |  |  |  |

K(39:0)=t0パルス番号。

装置時刻相対カウンター（GATENETモジュールにのみ有効）

UDP Local_address: 0x190 ~ 0x196 (400 ~ 406)

有効領域＝７バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 |  | +4 | +5 |  | +6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x190 | S(29:0) |  |  |  | SS(14:0) |  |  | US(10:0) |  |

S=秒、SS=1/32,768秒、US=30us/40MHz

SiTCP側のLLD,時間制限

UDP Local_address: 0x198 ~ 0x19f (408 ~ 415)

有効領域＝8バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x198 | LLD(15:0) |  | TMH(23:0) |  |  | TML(23:0) |  |  |

LLD=閾値、TMH=時間上限制限、TML=時間下限制限

UDPによる、モジュール情報の読み出し、設定画像

図４にUDPによる、モジュール情報の読み出し、赤が非常に重要、黄色が重要、緑が良く使うボタンを表す。設定画像を示す。IP_addressに設定を行うモジュールのIPアドレスを設定する。Used_hourはモジュールの使用時間を表すと同時に、ここに設定して初期化を行うことができる。Set_dataでused_hour, MAC_address, NEUNET_version, keep_interval_fill, keep_interval_empty, , , re-transmission_time-outの値をread/write_dataに準備できる。Write_ROMボタンを押すとモジュール内ROMに書き込みができる。Read_ROMを押すとROMの値を読み出すことができる。

Read/write_dataがlocal address=0~63に、read_only_dataがlocal address=64~95に相当している。

図４　UDPによる、モジュール情報の読み出し、設定画像

T0信号の配信方法

今までのT0信号は、パルス中性子に同期して配信し、立ち上がりだけを使用していた。しかし、パルス情報も必要なので、T0信号に埋め込むことにした。パルス中性子間は十分に時間があるので、方式はシリアル転送で、図５の通りとする。情報T0信号（仮称）は48ビットのデータを送る。前半8ビットがクレート番号、後半40ビットがパルス番号とする。次のT0信号の立ち上がりでT0データとしてイベントデータ内に書き込む。次のT0信号の立ち上がりのタイミングで書き込む。信号が適合していない場合は、今までどおりに立ち上がりだけを使用し、書き込まない。

図５　情報T0信号の構成

スタートビット

５μｓ

４８ビット列

１＝２μｓ、０＝１μｓ

パルスの区切りは

１μｓ一定

ビームスタート

図６に情報T0信号の全体波形を示す。始めの４ビットが０で、次の４ビットが１を表している。図７はT0データを調べるための生データで、赤く囲った場所がT0信号である。前後のイベントデータの時間データを見ると、次のパルスの前に書き込まれたことが確認できた。

図６　情報T0信号の全体波形

図７　T0データを含む生データ